ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

тест-системы для выявления суммарных антител к возбудителю болезни Лайма методом непрямой иммунофлюоресценции «НИФМ-ЛАЙМ-АТ»

Тест-система «НИФМ-ЛАЙМ-АТ» представляет собой диагностический набор, основным компонентом которого является корпускулярный антиген возбудителя болезни Лайма (БЛ) – Borrelia burgdorferi sensulato, иммобилизированный на поверхности лунок предметных стекол.

Основное свойство тест-системы – способность выявлять в сыворотках крови людей суммарные антитела к возбудителю БЛ за счет их взаимодействия с иммобилизированным на предметных стеклах антигеном. Образованный комплекс «антиген-антитело» выявляют с помощью конъюгата – антивидового поливалентного иммуноглобулина меченого флюоресцеинизотиоцианатом (ФИТЦ).

Одна тест-система рассчитана на проведение 240 скрининговых исследований сывороток крови человека, включая контроль.

Тест-система должна применяться согласно Инструкции по применению, утверждённой Минздравом Республики Беларусь.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Тест-система предназначена для выявления суммарных антител к возбудителю БЛ в сыворотках крови людей методом непрямой иммунофлюоресценции (НИФМ).

2. СОСТАВ ТЕСТ-СИСТЕМЫ

| 2.1. Стекла предметные 8-луночные с иммобилизированным антигеном |  | 30 шт.; |
| --- | --- | --- |
| 2.2. Положительный контроль (К+) – содержит антитела к возбудителю БЛ, готов к использованию, 0,5 мл |  | 1 пр-ка; |
| 2.3. Конъюгат (Кг) – содержит антивидовые иммуноглобулины, меченные ФИТЦ, Эванс голубой; готов к использованию, 3,5 мл |  | 1 фл.; |
| 2.4 Концентрат (25×) цитратно-фосфатного буферного раствора (ЦФБ), 20 мл |  | 10 фл. |

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ТЕСТ-СИСТЕМОЙ

3.1. Биологический компонент тест-системы (положительный контроль – инактивированная сыворотка крови человека), а также тестируемые сыворотки крови больных являются условно патогенными. Проведение исследований требует соблюдение определенных мер безопасности:

– работу проводить в специально оборудованном помещении;

– использовать индивидуальные средства защиты – хирургические перчатки, медицинские халаты, защитные маски;

– все использованные материалы подвергать обработке дезинфицирующими растворами (раствор перекиси водорода 3%, раствор хлорамина 3%) в течение 24 ч;

– инструменты и оборудование, а также используемые рабочие поверхности необходимо до и после работы обрабатывать раствором с объемной долей этилового спирта 70%.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ИССЛЕДУЕМЫМ ОБРАЗЦАМ

4.1. Для предотвращения бактериального пророста собранные образцы сывороток следует хранить при температуре 4-6С не более 2 суток.

4.2 Образцы могут подвергаться замораживанию до температуры минус 20С и ниже не более двух раз.

4.3 Образцы с гемолизом, гиперлипидемией, бактериальным проростом, а также длительно хранившиеся без замораживания не пригодны для анализа.

5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЦФБ, РАЗЛИВ И ХРАНЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

5.1. Приготовление ЦФБ:

Содержимое 1 флакона (п. 2.4) разводят дистиллированной водой до объема 500 мл. Если во флаконе с концентратом ЦФБ образовались кристаллы солей, его предварительно выдерживают при комнатной температуре или помещают в теплую воду (30-35С) до полного растворения последних. Проверяют и в случае необходимости корригируют рН (7,2-7,4), используя 1NNaOH и 1NHCl. Применяют для разведения сывороток, отмывки предметных стекол. Хранят при 4-6С до 1 недели.

5.2. Положительный контроль (К+) (п. 2.2) рекомендуется разливать в пробирки для микропроб порциями по 20 мкл с последующим хранением до использования при минус 20С. Размороженный реагент может храниться при 4-6С в течение 72 ч.

5.3. Конъюгат (Кг) (п. 2.3) рекомендуется разливать в пробирки для микропроб порциями из расчета 80 мкл на одно предметное стекло с последующим хранением до использования при минус 20С. Размороженный реагент может храниться при 4-6С в течение 72 ч.

6. ПОСТАНОВКА РЕАКЦИИ НЕПРЯМОЙ ИММУНОФЛЮОРЕСЦЕНЦИИ

6.1. Подготовка к исследованию.

6.1.1. Извлекают необходимое количество предметных стекол, хранящихся при минус 20С, подсушивают при комнатной температуре, ополаскивают дистиллированной водой и снова подсушивают.

6.1.2. (К+) (п. 5.2) и Кг (п. 5.3) размораживают при комнатной температуре.

6.1.3 Разведение сывороток.

Из нативных сывороток готовят двукратные разведения, начиная с 1:32, используя ЦФБ (п. 5.1). Рекомендуемые разведения сывороток:

а) при скрининговых исследованиях – 1:32;

б)при количественном определении – от 1:32 до 1:1024 (или до меньших разведений, в зависимости от сроков и тяжести заболевания).

6.2. Постановка НИФМ.

6.2.1. (К+) и разведения испытуемых сывороток вносят в лунки предметных стекол в объеме 10 мкл.

6.2.2. Инкубируют в термостате во влажной камере при 37С в течение 30 мин.

6.2.3. По окончании инкубации стекла ополаскивают дистиллированной водой и однократно отмывают в ЦФБ в течение 15 мин на магнитной мешалке или вручную, снова ополаскивают дистиллированной водой и высушивают при комнатной температуре.

6.2.4. В каждую лунку вносят по 10 мкл конъюгата.

6.2.5. Инкубируют в термостате во влажной камере при 37С в течение 30 мин.

6.2.6. По окончании инкубации стекла ополаскивают дистиллированной водой, отмывают в ЦФБ в течение 15 мин на магнитной мешалке или вручную, снова ополаскивают дистиллированной водой и высушивают при комнатной температуре.

7. РЕГИСТРАЦИЯ, ОЦЕНКА И ИНТЕРПРИТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

7.1. Препараты исследуют в люминесцентном микроскопе типа «ЛЮМАМ» с водно-иммерсионным объективом 60×, тубусом 1,6× и окуляром не менее 6,3× или масляным иммерсионным объективом 90×, тубусом 1,1× и окуляром не менее 5×, фильтры БС8-3 и СЗС24.

7.2. Реакцию регистрируют только в том случае, если в лунках с положительным контролем наблюдается четко выраженная изумрудно-зеленая окраска антигена. Результаты учитывают на основании оценки яркости и тона свечения микробных клеток. Свечение антигена от ярко-изумрудного до менее интенсивного, но четко определяемого зеленого цвета рассматривается как положительный результат. Слабое зеленовато-желтоватое или бурое свечение антигена, а также отсутствие люминесценции оценивается как отрицательный результат. Наивысшее разведение сыворотки, способное выявлять антиген возбудителя БЛ, считается ее титром.

7.3. Положительной реакцией при верификации БЛ на ранних стадиях считается двукратное и выше нарастание титра в парных сыворотках крови, взятых с интервалом 3-6 недель. На поздних сроках заболевания диагностически значимым следует считать титр 1:64 и выше.

Примечания:

1. Сыворотки пациентов с другими заболеваниями, вызванными спирохетами (сифилис, лептоспироз, возвратный тиф и др.), с инфекционным мононуклеозом, системной красной волчанкой, а также наличие ревматоидного фактора и склонности к аллергическим реакциям могут давать ложноположительные результаты. В этих случаях с целью установления точного диагноза необходимы широкие клинико-эпидемиологические и лабораторные исследования.

2. Ложноотрицательные результаты могут быть получены, если кровь была взята через небольшой промежуток времени после начала заболевания и количество антител еще не достигло определяемых уровней. В этом случае необходимо повторное исследование сыворотки крови через 3-6 недель. Ранняя антибиотикотерапия также может вызвать уменьшение или прекращение выработки антител к спирохетам.

8. ФОРМА ВЫПУСКА

8.1. Тест-система для выявления суммарных антител к возбудителю болезни Лайма методом непрямой иммунофлюоресценции «НРИФ-ЛАЙМ-АТ» выпускается в виде упакованного комплекта.

9. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

9.1. Тест-система хранится при минус 20С. При транспортировке избегать размораживания. При случайном размораживании необходимо убедиться, что при проведении контроля с (К+) отмечается четкий положительный результат.

9.2. Флаконы с концентратом солей для приготовления ЦФБ можно хранить при любой температуре неограниченно.

9.3. Срок годности тест-системы (6 месяцев со дня выпуска) указан на этикетке.